## Slide 1
压痕孔径图像测量汇报
汇报人：石俊杰

## Slide 2
硬件设施
标定流程
测量流程
测试结果以及精度

## Slide 3
硬件设施
显微镜具体参数：
目镜-CCD放大倍数：72.5倍
物镜-光学放大倍数：0.7-4.5倍可调
工作距离：95mm
相机及参数标定
测量孔径
输出结果

## Slide 4
标定流程
目的：确定显微镜拍摄的图片的单位像素的实际长度
获取单位像素实际长度具体流程：
获取标定棋盘格
将显示设备放至显微镜视野范围
调整显微镜工作高度
拍摄清晰图像
获取两个灯之间的像素数
根据手机像素密度计算显微镜单位像素实际长度
相机标定结果：
显微镜一个像素长度：
0.004860313815mm

## Slide 5
算法主要流程

## Slide 6
测量流程
将待测量小孔放至显微镜下
保持放大倍数不变
调整高度至物像清晰
拍摄多张照片
运行程序进行测量
得到测量结果

## Slide 7
测试结果及精度
小孔 | 次数 | 算法测量值/mm
26--1 | 1 | 3.51986
 | 2 | 3.51715
 | 3 | 3.51482
 | 4 | 3.52238
 | 5 | 3.51935
26--2 | 1 | 3.51743
 | 2 | 3.52144
 | 3 | 3.51927
 | 4 | 3.52144
 | 5 | 3.51806
89--1 | 1 | 4.32559
 | 2 | 4.33594
 | 3 | 4.32658
 | 4 | 4.33952
 | 5 | 4.32911
92--1 | 1 | 4.6822
 | 2 | 4.68292
 | 3 | 4.68144
 | 4 | 4.68292
 | 5 | 4.68452
测试结果：
光滑平面波动不超过0.01mm
粗糙平面波动不超过0.03mm

## Slide 8
Q&A